## Тендер
Объявление №1 о проведении закупа медицинского изделия способом проведения тендера на 2023 год
ТОО "Институт репродуктивной медицины" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би 99/40) объявляет о проведении закупа способом тендера "хирургических изделий" на 2023 год в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
1) Наименование международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований - в случае индивидуальной непереносимости пациента, об объеме закупа, месте поставок, суммах, выделенных для закупа по каждому лоту:
| № лота | Наименование | Описание |  |  | Кол-во с указанием единицы измерения | Цена
| 1 | Щипцы биополярные | Щипцы биполярные «окончатые, изогнутые», диаметр 5 мм состоят из: стержневая трубка длина 340 мм, диаметр 5 мм, вес 44 г; рабочая вставка диаметр 5 мм, длина 340 мм, вес 19 г, бранши «окончатые, изогнутые»; рукоятка размеры 120x135x27, вес 93г, со стандартным плоским коннектором для ВЧ биполярной коагуляции, максимальное напряжение на выходе Uмакс.: не более 250 Вп, продукт многоразового пользования, допускает автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклаве при 134⁰С. |  |  | 3-шт | 715484
| 2 | Ультразвуковая хирургическая система с комплектующими | № п/п | Требования к комплектации | Основные комплектующие: |  | 9430000
Требования к комплектации
|  |  | 1 | Ультразвуковой хирургический генератор | Ультразвуковой хирургический генератор | 1 шт
Ультразвуковой хирургический генератор в комплекте с ультразвуковыми инструментами является ультразвуковой хирургической системой, предназначенной для рассечения мягких тканей в условиях, когда важно избежать кровотечения и свести к минимуму термическую травму. Данная система может использоваться как основного, так и вспомогательного средства (совместно с методами электрохирургии) или полноценная замена традиционных скальпелей, электрохирургических и лазерных инструментов.
Область применения:
общая хирургия, гинекология, урология, торакальная хирургия висцеральной хирургии, а также для выделения ортопедических структур
- Хирургия верхних отделов ЖКТ
- Колоректальная хирургия
- Гепатопанкреатобилиарная хирургия
- Бариатрическая хирурги
Инструкция по эксплуатации на бумажном и электронном носителе (каз./рус. язык)
-Наличие генератор имеет ЖК-экран на задней панели, отображающий частоту при включении, код ошибки при необходимости и остающийся срок эксплуатации преобразователя при загрузке;
-Наличие технологии торсионного (ротационного) ультразвука – колебательное движение лезвия инструмента вокруг своей оси в обе стороны на величину до 90°;
-Наличие равномерного распределение энергии ультразвуковых колебаний по всей длине лезвия;
-Наличие зоны распространения энергии ультразвуковых колебаний ограничена поверхностью лезвия, находящейся в непосредственном контакте с тканью;
-Минимальное образование дыма и карбонизация ткани;
-Воздействие энергией ультразвуковых колебаний на ткань прецизионно регулируется степенью ее механического сжатия между прижимной браншей и лезвием. При невысокой силе сжатия более выражен коагулирующий эффект; при увеличении силы сжатия более выраженной становится рассекающая способность. В связи с этим:
- возможность термокоагуляции тканей (сила сжатия ткани 1-3 по 10-балльной шкале);
- возможность закупоривания сосудистых структур ткани без их рассечения (сила сжатия ткани 4-7 по 10-балльной шкале);
- возможность быстрого рассечения ткани (сила сжатия ткани 8-10 по 10-балльной шкале);
- возможность получать различные тканевые эффекты, регулируя продолжительность каждой фазы посредством плавного изменения усилия сжатия ткани;
-Максимальный диаметр коагулируемых и запечатываемых сосудов, не более 5 мм;
-Наличие интуитивной цветной шкалы отображения подаваемой мощности;
-Наличие дополнительного отображение уровня мощности в виде текстового индикатора;
-Наличие автоматического распознавания типа подключенного преобразователя;
-Наличие технологии «plug and play» – подключай и работай;
-Наличие инициализации и активации инструментов кнопками на рукояти;
-Наличие активации инструментов ножной пневматической педалью;
-Наличие трех уровней выходной мощности генератора, передаваемой на инструмент – ультра низкий, низкий и высокий;
-Наличие переключателя между ультра низким и низким уровнем мощности;
-Наличие индикатора процесса инициализации преобразователя на лицевой панели генератора;
-Наличие индикатора выработки ресурса использования преобразователя;
-Наличие индикатора предупреждения о последнем использовании текущего преобразователя;
-Наличие ЖК-экрана для отображения информации о встроенном программном обеспечении, выходной частоты генератора и сообщений об ошибках;
-Наличие регулятора громкости сигналов активации;
-Наличие автоматической процедуры самотестирования генератора при включении питания;
-Наличие внутренней термопредохранитель для защиты генератора от перегрева;
-Наличие встроенного вентилятора охлаждения генератора;
-Наличие автоматического прекращения подачи мощности на преобразователь после 25 секунд непрерывной активации;
-Наличие активного индикатора перегрева и неисправности преобразователя и волновода на лицевой панели генератора;
-Наличие защиты от непреднамеренной активации инструмента в процессе инициализации преобразователя или выбора уровня мощности;
-Наличие защиты от попытки использования преобразователя, полностью выработавшего свой ресурс;
-Возможность мойки и дезинфекция преобразователя в сборе с волноводом, передающим кабелем и коннектором для подключения к генератору ручным способом и в моечной машине при температуре не более 93°C;
-Возможность стерилизации преобразователя в сборе с волноводом, передающим кабелем и коннектором для подключения к генератору в паровом стерилизаторе (автоклаве) при температуре не более 137°C.
Технические характеристики:
электропитание от сети 100В-240В
частота сети 50/60Гц
потребляемая мощность 150 ВА
выходная рабочая частота 36,0 кГц
выходная точность отображения частоты 1%
выходная мощность 70 Вт ±30*
тип предохранителя: нет (только внутренние предохранители)
Дополнительные комплектующие
|  |  | 2 | Преобразователь с волноводом, ножницы, с изогнутой рабочей частью | Преобразователь с волноводом, ножницы, с изогнутой рабочей частью, 400 Е | 1 шт
Вариант исполнения: ножницы с изогнутой рабочей частью 400 Е, многоразового использования, для лапароскопии
Пьезоэлектрический принцип работы преобразователя
Максимальное время работы преобразователя 250 минут
Диаметр волновода 4,0 мм
Материал изготовления волновода титан
Размер: рабочей длины 349 мм
|  |  | 3 | Кабель сетевой | Кабель сетевой. Кабели эквипотенциального соединения используются для подключения генераторов к инженерной системе больницы, Длина кабеля 5 м | 1 шт
|  |  | 4 | Кабель выравнивания потенциалов | Кабели эквипотенциального соединения используются для подключения генераторов к инженерной системе больницы, Длина кабеля 5 м | 1шт
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
|  |  | 5 | Инструмент, ножницы, с изогнутой браншей | Инструмент, ножницы с изогнутой браншей | 2 уп
Вариант исполнения: ножницы, с изогнутой браншей 400, одноразового использования, для лапароскопических вмешательств
Рукоятка пистолетного типа
Ротационный механизм рукоятки для позиционирования лезвия и прижимной бранши в диапазоне 0° - 270°
Рукоять инструмента одноразового пользования
Кнопка переключения уровня мощности на рукоятке инструмента
Подпружиненный рычаг привода прижимной бранши для точного дозирования усилия сжатия ткани
Диаметр наружной трубки 5,5 мм
Материал изготовления контактной накладки прижимной бранши тефлон
Материал изготовления наружной и внутренней трубок привода прижимной бранши нержавеющая
Длина рабочей части: 349 мм
В упаковке 10 штук
|  | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | ТОО «Институт Репродуктивной Медицины» г. Алматы
|  | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней, Адрес: г. Алматы Толе би 99
|  | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в РК либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийный период на выявление заводского брака медицинской техники 12 месяцев на основной блок (аппаратную часть)
2) Сроки и условия поставки: Поставка товара должна осуществляться силами и средствами Поставщика, путем доставки до склада, в течении года по предварительной заявке Заказчика, в течении 90-ти календарных дней с момента заключения договора с Заказчиком. Перед поставкой обязательно согласовать с Заказчиком параметры поставляемых товаров объем, вес, цвет, количество, по каждой поставляемой позиции! Поставлять медицинские изделия и лекарственые средства по результатам апробации с Зказчиком! по адресу: ТОО "Институт репродуктивной медицины" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би 99/40)
3) Порядок и источник передачи тендерной документации: Тендерную документацию можно получить в срок до 07 февраля 2023 года включительно по адресу: ТОО "Институт репродуктивной медицины" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 99/40) , Отдел государственных заявок, 24 кабинет, время с 09-00 до 17-00 часов
4) Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи тендерных заявок: ТОО "Институт репродуктивной медицины" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 99/40) , Отдел государственных заявок, 24 кабинет, в срок до "07" февраля 2023 года 09 часов 00 минут включительно.
5) Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками: 11 часов 00 минут "07" февраля 2023 года по следующему адресу: ТОО "Институт репродуктивной медицины" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би 99/40). На основании Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-78/2020
Сумма выделенная на закуп "медицинских изделий" способом тендера на 2023 год: 11 576 452,00 (одинадцать миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч четыресто пятьдесят два) тенге 00 тиын
|  | Директор | Джусубалиева Т.М.

## Лист1
№ п/п | Критерии | Описание
1 | Наименование медицинской техники | Ультразвуковая хирургическая система Lotus Series 4 с комплектующими
| (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | РК-МТ-5№016711, РК-МТ-7№014614
Дата регистрации 29.07.2022г
Дата истечения: бессрочная
Производства SRA Developments Ltd, BOWA-electronic GmbH & Co. KG, Великобритания, Германия
2 | Требования к комплектации | № | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество
|  | п/п |  |  | (с указанием единицы измерения)
Основные комплектующие:
|  | 1 | Ультразвуковой хирургический генератор Lotus, серия 4 (LG4) | Артикул LG4 | 1 шт.
Ультразвуковой хирургический генератор Lotus, серия 4 (LG4)
Ультразвуковой хирургический генератор LOTUS (LG4) в комплекте с ультразвуковыми инструментами является ультразвуковой хирургической системой, предназначенной для рассечения мягких тканей в условиях, когда важно избежать кровотечения и свести к минимуму термическую травму. Данная система может использоваться как основного, так и вспомогательного средства (совместно с методами электрохирургии) или полноценная замена традиционных скальпелей, электрохирургических и лазерных инструментов.
Область применения:
общая хирургия, гинекология, урология, торакальная хирургия висцеральной хирургии, а также для выделения ортопедических структур
- Хирургия верхних отделов ЖКТ
- Колоректальная хирургия
- Гепатопанкреатобилиарная хирургия
- Бариатрическая хирурги
Инструкция по эксплуатации на бумажном и электронном носителе (каз./рус. язык)
-Наличие генератор имеет ЖК-экран на задней панели, отображающий частоту при включении, код ошибки при необходимости и остающийся срок эксплуатации преобразователя при загрузке;
-Наличие технологии торсионного (ротационного) ультразвука – колебательное движение лезвия инструмента вокруг своей оси в обе стороны на величину до 90°;
-Наличие равномерного распределение энергии ультразвуковых колебаний по всей длине лезвия;
-Наличие зоны распространения энергии ультразвуковых колебаний ограничена поверхностью лезвия, находящейся в непосредственном контакте с тканью;
-Минимальное образование дыма и карбонизация ткани;
-Воздействие энергией ультразвуковых колебаний на ткань прецизионно регулируется степенью ее механического сжатия между прижимной браншей и лезвием. При невысокой силе сжатия более выражен коагулирующий эффект; при увеличении силы сжатия более выраженной становится рассекающая способность. В связи с этим:
- возможность термокоагуляции тканей (сила сжатия ткани 1-3 по 10-балльной шкале);
- возможность закупоривания сосудистых структур ткани без их рассечения (сила сжатия ткани 4-7 по 10-балльной шкале);
- возможность быстрого рассечения ткани (сила сжатия ткани 8-10 по 10-балльной шкале);
- возможность получать различные тканевые эффекты, регулируя продолжительность каждой фазы посредством плавного изменения усилия сжатия ткани;
-Максимальный диаметр коагулируемых и запечатываемых сосудов, не более 5 мм;
-Наличие интуитивной цветной шкалы отображения подаваемой мощности;
-Наличие дополнительного отображение уровня мощности в виде текстового индикатора;
-Наличие автоматического распознавания типа подключенного преобразователя;
-Наличие технологии «plug and play» – подключай и работай;
-Наличие инициализации и активации инструментов кнопками на рукояти;
-Наличие активации инструментов ножной пневматической педалью;
-Наличие трех уровней выходной мощности генератора, передаваемой на инструмент – ультра низкий, низкий и высокий;
-Наличие переключателя между ультра низким и низким уровнем мощности;
-Наличие индикатора процесса инициализации преобразователя на лицевой панели генератора;
-Наличие индикатора выработки ресурса использования преобразователя;
-Наличие индикатора предупреждения о последнем использовании текущего преобразователя;
-Наличие ЖК-экрана для отображения информации о встроенном программном обеспечении, выходной частоты генератора и сообщений об ошибках;
-Наличие регулятора громкости сигналов активации;
-Наличие автоматической процедуры самотестирования генератора при включении питания;
-Наличие внутренней термопредохранитель для защиты генератора от перегрева;
-Наличие встроенного вентилятора охлаждения генератора;
-Наличие автоматического прекращения подачи мощности на преобразователь после 25 секунд непрерывной активации;
-Наличие активного индикатора перегрева и неисправности преобразователя и волновода на лицевой панели генератора;
-Наличие защиты от непреднамеренной активации инструмента в процессе инициализации преобразователя или выбора уровня мощности;
-Наличие защиты от попытки использования преобразователя, полностью выработавшего свой ресурс;
-Возможность мойки и дезинфекция преобразователя в сборе с волноводом, передающим кабелем и коннектором для подключения к генератору ручным способом и в моечной машине при температуре не более 93°C;
-Возможность стерилизации преобразователя в сборе с волноводом, передающим кабелем и коннектором для подключения к генератору в паровом стерилизаторе (автоклаве) при температуре не более 137°C.
Технические характеристики:
электропитание от сети 100В-240В
частота сети 50/60Гц
потребляемая мощность 150 ВА
выходная рабочая частота 36,0 кГц
выходная точность отображения частоты 1%
выходная мощность 70 Вт ±30*
тип предохранителя: нет (только внутренние предохранители)
Дополнительные комплектующие
|  | 2 | Преобразователь с волноводом, ножницы, с изогнутой рабочей частью, 400 Е | Артикул ES4-400CT | 1 шт.
Преобразователь с волноводом, ножницы, с изогнутой рабочей частью, 400 Е
Вариант исполнения: ножницы с изогнутой рабочей частью 400 Е, многоразового использования, для лапароскопии
Пьезоэлектрический принцип работы преобразователя
Максимальное время работы преобразователя 250 минут
Диаметр волновода 4,0 мм
Материал изготовления волновода титан
Размер: рабочей длины 349 мм
|  |  | кабель сетевой | Артикул 900-911
|  | 3 |  | кабель сетевой | 1 шт.
Штекер тип F Shuko, Длина кабеля 5 м
|  |  | кабель выравнивания | Артикул 900-031
|  | 4 | потенциалов | кабель выравнивания потенциалов | 1 шт.
Кабели эквипотенциального соединения используются для подключения генераторов к инженерной системе больницы
Длина кабеля 5 м
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
|  | 5 | Инструмент Lotus, ножницы, с изогнутой браншей, 400 | Артикул DS4-400CD | 2 уп.
Инструмент Lotus, ножницы с изогнутой браншей, 400
Вариант исполнения: ножницы, с изогнутой браншей 400, одноразового использования, для лапароскопических вмешательств
Рукоятка пистолетного типа
Ротационный механизм рукоятки для позиционирования лезвия и прижимной бранши в диапазоне 0° - 270°
Рукоять инструмента одноразового пользования
Кнопка переключения уровня мощности на рукоятке инструмента
Подпружиненный рычаг привода прижимной бранши для точного дозирования усилия сжатия ткани
Диаметр наружной трубки 5,5 мм
Материал изготовления контактной накладки прижимной бранши тефлон
Материал изготовления наружной и внутренней трубок привода прижимной бранши нержавеющая
Длина рабочей части: 349 мм
В упаковке 10 штук
3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению:
Площадь помещения: не менее 12 кв.м.
Вентиляция помещения приточно-вытяжная.
Оптимальные условия эксплуатации системы:
температура окружающей среды от +10˚С до +30˚С
относительная влажность от 30% до 75%
атмосферное давление от 810гПа до 1060гПа
электроснабжение 200-240В.
4 | Условия осуществления поставки медицинской техники | ТОО «Институт Репродуктивной Медицины» г. Алматы
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней
Адрес: г. Алматы Толе би 99
6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийный период на выявление заводского брака медицинской техники 12 месяцев на основной блок (аппаратную часть)